## Slide 1
1. 개요
총인 = ?
4. 총인 (TP, Total Phosphorus) 제거설계
총인 측정의 의미?
무기성 인 + 유기성 인 =
PO43--P + 유기성 인 (organic phosphorus)
- 배출수 수질기준의 척도
- 방류수 수질기준의 척도
- 부영양화 사전 예측 및 방지

## Slide 2
TP 분석원리
시료 중, 인화합물을 인산염 인(PO43--P) 형태로 산화, 분해
- 과황산칼륨(Potassium Persulfate) 이용
(분해되기 쉬운 유기물을 함유한 시료)
※ 다량의 유기물을 함유한 시료는 황산-질산법 사용
- 120℃의 Autoclave (고온고압 멸균기) 이용
아스코르빈산 환원 흡광광도법으로 정량
- 인 정량
- 인 standard 제조 필요
정량범위: 0.001~0.025 mgP/ml, 표준편차 2~10%

## Slide 3
과황산칼륨 용액
- 과황산칼륨 (Potassium Persulfate; K2S2O8) 4g을 물에 녹여 100ml
로 한다. (시료 1개당 10ml 소모: 조별로 각각 제조할 것)
몰리브덴산 암모늄-아스코르빈산 혼합액
- 몰리브덴산 암모늄(Ammonium Molybdate(VI); (NH4)6Mo7O244H2O) 1.2g과
주석산안티몬칼륨(Antimony-potassium tartate; C8H4K2O12Sb3H2O) 0.048g을
물 약 60ml에 녹이고 황산(2+1, 황산:물=2:1 v/v) 24ml와
술퍼민산암모늄(Ammonium Sulfamate; NH4OSO2NH2) 1g을 넣어 녹인 다음
물을 넣어 100ml로 한다.
- 위 용액에 7.2% L-아스코르빈산(Ascorbic Acid; C6H8O6) 용액 20ml를
섞는다 (아스코르빈산 1.44g/증류수 20ml). 사용시 조제한다.
- 시료 1개당 2ml 사용, 한 조에서 만들어 나누어 사용할 것
2. 시약제조

## Slide 4
인산염 인 표준액 (0.005mgP/ml)
- 인산염 인 표준원액(0.1mgP/ml) 25ml를 정확히
취하여 증류수를 이용, 500ml로 맞춘다. (20배 희석, 각 조별로 만들 것)
인산염 인 표준 원액 (0.1mgP/ml)
- 105~110℃에서 미리 건조한 인산이수소칼륨 (KH2PO4) 0.439g을
정밀하게 측정하여 증류수에 녹여 정확히 1,000ml로 맞춘다.

## Slide 5
3. 실험 & 설계 과정
시료 전처리
- 시료 50ml (인 함량이 0.06mg 이상이면 희석 필요)를 분해병에 넣는다.
- 과황산칼륨 용액 10ml를 넣어 마개를 닫고 흔들어 섞는다.
- 고압증기멸균기에 넣고 가열
(120℃에 도달한 후, 30분간 가열 분해)
- 가열 종료 후, 분해병을 꺼내어 방냉한다.
전처리 시료 여과
- GF/C filter 를 이용하여 여과
(초기 여액 10ml는 버리고, 다음 25ml의 여액을 정확히 취한다.)
- 여액 25ml를 취하여 마개 있는 시험관에 넣고
- 몰리브덴산 암모늄-아스코르빈산 혼합액 2ml를 넣어 흔들어 섞은 뒤,
- 20~40℃에서 15분간 방치 후,
- 이 용액의 일부를 층장 10mm 흡수셀에 옮겨 검액으로 한다.
1.2mgP/L

## Slide 6
따로 물 50ml를 대조액으로 하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여
바탕시험액으로 한다. (몰리브덴산 암모늄-아스코르빈산 2ml 바로 첨가)
바탕시험액을 대조액으로 하여 880nm에서 검액의 흡광도를 측정
(880nm에서 측정이 불가능한 경우, 710nm에서 측정)
미리 작성한 검량선으로부터 총인의 양을 구하여 다음 식에서 시료 중의
총인 농도 (mgP/L)를 산출한다.
a: 검량선으로부터 구한 인의 양 (mgN)
V: 전처리에 사용한 시료의 양 (ml), 50ml
60: 시료 전처리시 부피 (50+10ml)
25: 발색에 사용된 시료의 부피

## Slide 7
검량선의 작성
- 인산염 인 표준액 (0.005mgP/ml) 1~20ml를 단계적을 취함
- 2, 4, 8, 12, 20ml
- 100ml 용량 플라스크에 넣고 증류수를 첨가하여 표선까지 채운다.
- 이 용액 25ml를 정확히 취하여 마개 있는 시험관에 넣고 (1/4 희석),
(실제 표준액 사용 부피: 0.5, 1, 2, 3, 5ml)
(검량선 x축: 0.0025, 0.005, 0.01, 0.015, 0.025mgP)
- 몰리브덴산 암모늄-아스코르빈산 혼합액 2ml 첨가,
- 시료의 시험방법과 동일하게 시험
- 총인의 양과 흡광도와의 관계선 (y=ax+b) 작성

## Slide 9
4. (인공)하수 TP 제거를 위한 설계
설계주제: 활성슬러지를 이용한 생물학적 인제거 과정 설계
시료 및 실험장치 준비 (TN 설계와 마찬가지로 폭기할 수 있도록 준비)
- TN 제거설계와 마찬가지로 2L Jar-tester 용기 사용
- 1L: 인공시료 (KH2PO4 0.879g을 수돗물 1L에 녹인 뒤, 100ml를 채취 1L로 만들 것!)
 20mgP/L (질소와 알칼리도는 첨가하지 말 것!)
- 1L: 식종슬러지 1L (안심하수처리장 반송슬러지 사용: 보고서에 TSS 농도만 제시! )
설계 과정
- 혐기  호기(폭기) 순: 시간 배분은 혐기 1~2시간: 호기 2~4시간 (조별로 정할 것)
- 주의사항: 혐기조건이 만들어지지 않으면 인방출이 되지 않음
따라서 인공시료 1L와 식종슬러지 1L 각각에 대해 N2 gas로 10분씩 purging 후 혼합!
- 시료채취시점(3번):
초기: 시료+슬러지 혼합 후(2L) 즉시 GF/C 여과  PO43--P 분석
혐기 종료 후: 즉시 GF/C 여과  PO43--P 분석
폭기 종료 & 침전 이후: 상징액 TP 분석, GF/C 여과수 PO43--P 분석
- TP 분석은 전처리 포함, PO43--P 분석은 전처리 미포함

## Slide 10
- 유기물 (에탄올 CH3CH2OH, 비중 0.79) 첨가
► 첨가량: COD:P의 비율이 25:1이 되도록 첨가
► P가 20mg 첨가되었으므로 500mg의 COD 첨가 필요
► 에탄올의 COD: 2.09gCOD/g-ethanol
► 따라서 에탄올로 500mg COD를 첨가하려면 에탄올 약 240mg을 첨가하면 됨
► 비중 0.79고려시 약 0.3ml의 에탄올 첨가하면 됨
► 3ml의 에탄올을 취하여 증류수로 10ml를 만든 뒤, 1ml 채취하여 사용하면 됨!!
 실험시작과 동시에 채취한 1ml 에탄올을 함께 넣어줄 것!